## Slide 1: 7.1.5.3.2 外部試験所
☑組織が検査、試験、又は校正サービスに使用する、外部／商用／独立の試験所施設は、要求さ れる検査、試験、又は校正を実行する能力を含む、定められた試験所適用範囲をもたなければ ならない。また、次の事項のいずれかを満たさなければならない。 ― 試験所は、ILAC MRA（International Laboratory Accreditation Forum Mutual Recognition Arrangement－www.ilac.org）1 の認定機関（加盟機関）によって ISO/IEC17025 又はこれに相当する国内基準（例として、中国の CNAS－CL01）これに相当する国内基準 2 に認定され、該当する検査、試験、又は校正サービスを認定（認証書）の適用範囲に含めなけ ればならない。校正又は試験報告書の認証書は、国家認定機関のマークを含んでいなければな らない。 ― 非認定試験所を利用する場合（例 例えば、しかしこれに限定されない、特殊専用的若 しくは一体型機器のために 、すなわち国際的にトレーサブルな標準器がない特性値のために、又は当初の機器製造業者)、組織は、試験所が評価され、IATF16949 の 7.1.5.3.1 項の 要求事項を満たしている証拠があることを確実にする責任がある。
注記 私有ソフトウェアの使用を含む、一体型測定機器の自己校正は、校正の要求事項に該 当しない。
SI 10

## Slide 2: 7.1.5.3.2 外部試験所
☑ある機器に対して認定された試験所を利用できない場合、校正サービスは、機器の製造業者によって実行してもよい。この場合、組織は、7.1.5.3.1に記載された要求事項を満たすことを確実にしなければならない。
校正サービスの使用は、認定された（又は顧客が認めた）試験所以外による場合、要求されれば、政府規制の確認の対象となる場合がある。

## Slide 3: 7.1.5.3.2 外部試験所
外部試験所 ➠ 試験及び校正などを委託する相手
外部試験所は次のいずれかを満たすこと。
  ISO/IEC17025又は同等の国内認定（JCSS）
  顧客が認めた第二者監査結果（例えば組織による監査）
  機器メーカーへの委託（7.1.5.3.1を満たす相手）
現実的には２の③に頼らざるを得ない場合がある。その場合、可能な限り、機器メーカーから7.1.5.3.1に関する文書を入手する。（FAQ7）
ＪＣＳＳ（Japan Calibration Service System）
計量法校正事業者登録制度
JCSSは、国家計量標準供給制度と校正事業者登録制度からなる制度。
JCSS登録事業者は、ISO/IEC17025と同等の国内基準にて認定された事業者として、外部試験所要求事項を満たす。
【登録区分】
①長さ ②質量 ③時間 ④温度 ⑤光 ⑥角度 ⑦体積 ⑧流量・流速 ⑨振動加速度
⑩電気等（直流・低周波） ⑪電気等（高周波） ・・・・・他 全２４項目